## DM HĐKH
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thư chào giá số /BVĐK-KD ngày tháng năm 2024)
Stt | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay 1. Dụng cụ mở đường - Chất liệu polyethylene và Polypropylene - Có ngăn chặn máu rò rĩ - Đường kính có tối thiểu các cỡ 4Fr, 5Fr, 6Fr - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 7cm, 11cm, 23cm 2. Kim chọc cỡ 21G, dài ≥ 4cm 3. Dây dẫn bằng thép không gỉ, có đầu cong hình J, đường kính 0.018", dài 40cm 4. Khóa 3 ngã - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 1600
2 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đùi | Dụng cụ mở đường vào động mạch đường đùi có van ngăn chặn máu rò rỉ 1. Dụng cụ mở đường - Chất liệu Polyethylene và Polypropylene - Đường kính có tối thiểu các cỡ 4Fr, 6Fr, 8Fr - Chiều dài ≥ 11cm 2. Kim chọc mạch 18G, dài ≥ 7cm 3. Dây dẫn nhỏ làm bằng thép không gỉ có 0.038”, dài trong khoảng 45 - 50cm, đầu cong hình J 4. Khóa 3 ngã 5. Khay cố định - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 320
3 | Ống thông chụp mạch vành đường quay đa năng trái và phải | Ống thông chụp mạch vành đường quay đa năng trái và phải - Chất liệu Polyamide - Có tối thiểu cỡ 5Fr - Chiều dài trong khoảng 100 - 120cm - Giới hạn áp lực tối thiểu 1200psi - Tương thích dây dẫn 0.035” hoặc 0.038" - Lưu lượng dòng chảy tối đa khoảng 23 ml/ giây - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 1600
4 | Ống thông chẩn đoán tim mạch | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (32 sợi) - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng ≥1.03mm) - 5Fr (lòng rộng ≥1.20mm), - Dạng JR, JL, AR, AL, pigtail - Chiều dài 65, 70, 80,100, 110cm. -Giới hạn áp lực 4Fr: ≥750psi, 5Fr≥1000psi. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 700
5 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành | Cấu tạo ống thông: - Cấu tạo trục với lớp lưới đan thép không gỉ 2x2 và lớp ngoài polyamide - Lớp phủ ái nước hydrophilic chọn lọc, chỉ phủ ái nước ở đoạn giữa, không phủ ái nước ở 7cm đầu xa và 25cm đầu gần - Đầu vào mềm mại - Thiết bị 6Fr, 7Fr có 02 lỗ bên ở đầu xa - Chiều dài: 100cm, 125cm - Đường kính: 5Fr, 6Fr, 7Fr - Lòng ống rộng, đường kính trong: 0.058" (5Fr); 0.071" (6Fr); 0.082" (7Fr). Tương thích với hệ thống 5 trong 6 của Heartrail II - Các kiểu đầu: JR, JL, AR, AL - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 320
6 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch vành dạng EBU | Ống thông can thiệp mạch vành - Chất liệu lõi là các sợi kim loại dẹt được kết bằng Polymer - Tech Nylon - Có tối thiểu các cỡ 6Fr, 7Fr - Đường kính trong khoảng 0.071" đến 0.081" - Độ cong EBU - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 300
7 | Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch | - Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành - Chiều dài 25cm và 40cm, chiều dài của shaft 125cn,có thiết kế sợi đan 1x1. - Các size 6F, 7F, 8F và 6F long - Có lớp áo phủ ái nước Z-Glide. - Dạng Guidezilla - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 10
8 | Vi ống thông can thiệp mạch vành, đầu tip thuôn ≥ 1.4Fr | Vi ống thông can thiệp mạch vành - Công nghệ bện ống ACT ONE - Đường kính ngoài đầu tip thuôn ≥ 1.4Fr - Đường kính ngoài (prox/ distal) ≥ 1.9Fr - Chiều dài trong khoảng 135-150 cm. - Lớp phủ ái nước 70-85 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 30
9 | Vi ống thông can thiệp mạch vành, có 2 nòng, ống hình bầu dục | Vi ống thông can thiệp mạch vành 2 nòng (1 nòng OTW và 1 nòng RX), ống hình bầu dục - Chất liệu lõi thép không gỉ gồm 2 lõi stainless steel chống xoắn. - Phủ lớp ái nước L coating 380 mm - Thiết kế ống hình bầu dục 3.3Fr x 2.5Fr - Đường kính ngoài ≥ 1.5Fr - Chiều dài ≥ 145 cm. - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 15
10 | Dây dẫn chẩn đoán mạch vành | Dây dẫn chẩn đoán mạch vành - Chất liệu lõi bằng thép không gỉ, phủ PTFE - Đường kính có tối thiểu cỡ 0.035" - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 150cm, 260cm - Đầu tip Straight, J-Tip - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 1600
11 | Dây dẫn đường chẩn đoán phủ lớp ái nước | Lõi là hợp kim Nitinol siêu đàn hồi. - Lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten. - Lớp phủ ái nước Hình dạng đầu tip: đầu cong hoặc hình chữ J (Straight, Angled) Kích thước: - Chiều dài dây dẫn: 150 – 260cm - Chiều dài của phần đầu linh hoạt: 3 cm - Đường kính: 0.018", 0.025'', 0.032", 0.035'', 0.038'' - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 70
12 | Vi dây dẫn can thiệp mạch vành, loại mềm bằng Platinum | Dây dẫn hoặc vi dây dẫn can thiệp mạch vành loại mềm - Chất liệu lõi Platinum và thép không gỉ, phủ Silicon hoặc hydrophilic - Đường kính 0.014” - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 150cm, 190cm, 300cm - Đầu tip có các cỡ nặng ≤ 0.7 gf - Đầu tip: straight, J - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 400
13 | Vi dây dẫn can thiệp mạch vành, loại mềm, bằng ELASTINITE NITINOL | Dây dẫn hoặc vi dây dẫn can thiệp mạch vành loại mềm - Chất liệu phần lõi đầu xa bằng ELASTINITE NITINOL, lõi đầu gần bằng thép không gỉ, phủ lớp TURBOCOAT (hydrophilic) ái nước bền và SMOOTHGLIDE (hydrophobic) - Đường kính 0.014'' - Chiều dài 190cm hoặc 300cm. - Đầu cong chữ J, đầu thẳng (Straight), bền, chịu lực 0.7g - Đầu dây có điểm đánh dấu cản quang (Marker Band): 1.5mm - Thiết kế đầu tip: Shapping ribbon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 100
14 | Vi dây dẫn can thiệp mạch vành, loại CTO | Dây dẫn hoặc vi dây dẫn can thiệp mạch vành loại CTO - Chất liệu lõi Platinum và thép không gỉ, phủ Silicon, phủ ái nước - Đường kính 0.014” - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 180cm, 235cm, 300cm, 330cm - Đầu tip có các cỡ nặng: 1.0 gf, 2.0 gf, 4.0 gf, 6.0 gf, 12 gf - Đầu tip: straight, J - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
15 | Bộ hút huyết khối trong lòng động mạch vành | Đầu Tip hai đầu - Lớp bên trong bằng PTFE - Chất liệu phủ Hydrophilic . - Chiều dài ≥ 140cm. - Lưu lượng hút lớn 6F = 0.99 mm2 - 7F = 1.39mm2, tương thích dây dẫn 0,014” - Có 2 RO marker đầu típ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 15
16 | Bộ bơm áp lực trong can thiệp mạch vành loại xoắn vặn | Bộ bơm áp lực trong can thiệp mạch vành, có van 1. Bơm áp lực - Chất liệu Polycarbonate - Áp lực tối đa 30 atm - Thế tích 20 - 25 ml 2. Đầu nối chữ Y có van cẩm máu dạng kết hợp vặn và bấm - Kích cỡ trong khoảng 7 - 9Fr 3. Dụng cụ dưa dây dẫn 4. Đầu gần dây dẫn để xoay - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 500
17 | Bóng nong mạch vành áp lực thường, đường kính bóng, bằng Nylon Pebax. | Bóng nong mạch vành áp lực thường - Chất liệu: Nylon Pebax. - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ: 0.85, 1.0mm, 1.25mm, 1.5mm, 1.75mm, 2.0mm, 2.25m, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 4.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 30mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Chiếc | 400
18 | Bóng nong mạch vành áp lực thường, bằng Pebax. | Bóng nong mạch vành áp lực thường - Chất liệu: Pebax, phủ lớp ái nước Hydrophilic - Thiết kế 3 nếp gấp (Tri-fold design). - Điểm đánh dấu (Markers): thép Tungsten - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm. - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 mm. - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
19 | Bóng nong mạch vành áp lực thường, bằng polyamide bán đàn hồi | Bóng nong mạch vành áp lực thường - Chất liệu: polyamide bán đàn hồi - Khẩu kính bóng nhỏ dần về đầu tip - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5, 4.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 10mm, 15mm, 20mm, 30mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 40
20 | Bóng nong mạch vành áp lực cao,bằng Nylon Blend | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu: Nylon Blend - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ: 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30 mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 18atm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
21 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, bằng Nylon 12 và Pebax. | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu: Nylon 12 và Pebax - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ: 1.5mm, 1.75mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.23mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 26mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 20atm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Chiếc | 360
22 | Bóng nong mạch vành áp lực cao dây dẫn kép Nitinol, bằng Nylon | Bóng nong mạch vành áp lực cao dây dẫn kép Nitinol - Chất liệu: Nylon - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ: 1.75mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 10mm, 15mm, 20mm - Áp lực vỡ bóng ≥ 20atm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Chiếc | 50
23 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, bằng Pebax. | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu: Pebax, phủ lớp ái nước Hydrophilic - Áp lực vỡ bóng ≥ 18atm - Điểm đánh dấu (Markers): thép Tungsten uốn cong được. - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0mm. - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 6, 8, 12, 15, 20, 25mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
24 | Bóng nong mạch vành áp lực cao, bằng Grilamide L25 Polyamide 12 | Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu: Grilamide L25 Polyamide 12 - Áp lực vỡ bóng ≥ 21atm - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm. - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 6, 10, 15, 20, 25mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 40
25 | Bóng nong mạch vành áp lực cao CTO, bằng Grilamide L25 Polyamide 12 | Bóng nong mạch vành áp lực cao CTO - Chất liệu: Grilamide L25 Polyamide 12 - Áp lực vỡ bóng ≥ 21atm - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 0.85mm và 1.1mm. - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 6, 10, 15, 20mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
26 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel - Chất liệu Polyamide - Đường kính có tối thiểu các cỡ từ 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm. 3.5mm, 4.0 mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 10mm, 15mm, 20mm, 30mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 30
27 | Stent mạch vành phủ thuốc Angiolite Sirolimus, bằng Cobalt Chromium (Cocr) L605 | Stent phủ thuốc Sirolimus - Chất liệu Cobalt Chromium (Cocr) L605 - Đường kính có tối thiểu các cỡ từ 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm. 3.5mm, 4.0 mm, 4.5mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 9mm, 14mm, 16mm, 19mm, 24mm, 29mm, 34mm, 39mm, 44mm, 49mm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 100
28 | Stent mạch vành phủ thuốc điều trị kép Sirolimus & Anti CD34 | Stent phủ thuốc sirolimus trên nền polymer sinh học tự tiêu kết hợp với lớp kháng thể anti CD-34 - Chất liệu thép không gỉ 316L - Đường kính có tối thiểu các cỡ từ 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm. 3.5mm, 4.0 mm - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 9mm, 13mm, 15mm, 18mm, 23mm, 28mm, 33mm, 38mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 150
29 | Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus, bằng Cobalt Chromium (Cocr) L605 | Stent phủ thuốc Everolimus - Chất liệu bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cobalt Crom L-605) - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 mmm. - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 8mm; 12mm; 15mm;18mm; 23mm; 28mm; 33mm; 38mm; 48mm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 150
30 | Stent mạch vành phủ thuốc Everolimus, bằng Cobalt Chromium (Cocr) L605 và Polymer tự tiêu sinh học PLLA/PLGA 50:50 | Stent phủ thuốc Everolimus - Chất liệu bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cocr) L605 và Polymer tự tiêu sinh học PLLA/PLGA 50:50 - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0, 4.5mmm. - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 8, 9, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38 40, 44, 48mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | Cái | 50
31 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, bằng Cobalt Chromium (Cocr) và Polymer phân hủy sinh học Polyactide tự tiêu | Stent phủ thuốc Sirolimus - Chất liệu bằng hợp kim Cobalt Chromium (Cocr) và Polymer phân hủy sinh học Polyactide tự tiêu - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mmm. - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 8mm; 12mm; 16mm;18mm; 21mm; 24mm; 28mm; 32mm, 40mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
32 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, bổ sung lớp phủ Sirolimus,bằng Cobalt Chromium (Cocr) L605 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus kết hợp bóng phủ thuốc Sirolimus - Mép hai đầu bóng lớp phủ thuốc dạng EGLE COATING 0.5mm. - Thân Stent và các bộ phận tiếp xúc của bóng phủ thuốc kiểu FUSION COATING. - Lớp phủ dạng Abluminal tạo điều kiện thuốc giải phóng đơn hướng. - Chất liệu bằng hợp kim Cobalt Chromium L605 - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 mm. - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52mm. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
33 | Giá đỡ có phủ lớp màng bọc bằng chất liệu electrospun polyurethane | Giá đỡ điều trị biến chứng thủng mạch vành cấp: -Được phủ lớp Silicon Carbide siêu mỏng (PROBIO) có tính tương thích sinh học cao. - Lớp màng bằng chất liệu electrospun polyurethane. Độ dày lớp phủ 90µm. - Thiết kế đơn lớp (single layer) làm giảm khẩu kính - Thanh stent mỏng đường kính 2.5, 3.0mm có kích thước 60µm (0.0024"); đường kính 3.5, 4.0 mm có kích thước 80µm (0.0031"); đường kính 4.5, 5.0mm có kích thước 120µm (0.0047") - Đủ kích thước: đường kính: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm, chiều dài : 15, 20, 26mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 2
34 | Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao | Dây bơm đo áp lực cao - Vật liệu làm bằng PVC, Nylon/ Polyurethane - Chịu áp lực từ 500 psi( 34 bar), 900 psi ( 62 bar),1200 psi (83 bar) - Chiều dài: 180cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
35 | Dụng cụ bắt dị vật 1 vòng | Thiết kế 1 vòng để gia tăng khả năng bắt dị vật. - Có thể dùng với catheter 2.3F, 3F, 4F, 6F phù hợp cho trẻ em và các mạch máu nhỏ. - Đủ các kích cỡ của vòng từ 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm - Chiều dài catheter 100 cm - Chiều dài của snare: 120 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 5
36 | Kim chọc động mạch quay | Kim chọc mạch quay - Vật liệu làm bằng thép không gỉ được thiết kế với tay cầm tối ưu và đầu kim bén - Đường kính: 20G, 21G - Chiều dài 20mm, 40mm, 70mm, 90mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
37 | Kim chọc động mạch đùi | Kim chọc mạch đùi - Vật liệu làm bằng thép không gỉ được thiết kế với tay cầm tối ưu và đầu kim bén - Đường kính: 18G, 19G - Chiều dài : 40mm, 50mm, 70mm, 90mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Cái | 50
38 | Áo phẫu thuật size L | Làm từ vải không dệt 6 lớp SSMMMS 43gsm trở lên, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, gồm: 2x khăn thấm 30x40 1x Áo phẫu thuật size L 1x Vải gói - Tiệt trùng bằng khí EO - Tiêu chuẩn ISO và CE (Châu Âu) | Bộ | 5000
39 | Bao chụp đầu đèn Ø65cm | Bao chụp đầu đèn Ø65cm - Tiệt trùng bằng khí EO theo từng Cái - Tiêu chuẩn ISO và CE (Châu Âu) | Cái | 300
40 | Bộ khăn chụp mạch vành fullset | Làm từ vải không dệt 6 lớp SSMMMS 47gsm trở lên, chống thấm cồn, chống tĩnh điện 1x Khăn trải bàn dụng cụ 220x240 cm, cấu tạo 2 lớp (1 lớp nhựa &1 lớp SMS 35 - 50 gsm) 1 x Khăn chụp mạch vành 3 lỗ 220x370cm. - Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 6 lớp SSMMMS 47gsm trở lên, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt; hai bên khăn được thiết kế bằng chất liệu trong suốt nhằm giúp phẫu thuật viên có thể nhìn thấy bàn điểu khiển, - Lỗ đùi kích thước 13cm, lỗ trên màng phẫu thuật 7cm - Lỗ tay kích thước 8cm, lỗ trên màng phẫu thuật 6cm - Có túi chứa dịch 1 x Bao kính chắn chì 95x90cm (có dây thun); 1 x Tấm phủ chắn chì 180x150cm; 1 x Bao chụp đầu đèn M Ø65cm; 1 x Bao đựng Remote 10x26cm; 1 x Khăn đa dụng 50x60cm, vải bán thấm; 1 x Khăn phủ vùng sinh dục 15x30cm; 1 x Chén nhựa xanh 1000ml; 2 x Chén nhựa 100ml; 1 x Chén nhựa 50ml; 1 x Bộ phân phối 3 cổng kèm 2 dây truyền dịch và 1 dây đo áp lực; 1 x Bơm tiêm luer lock 10ml; 2 x Bơm tiêm không khóa 10ml; 10 x Gạc cotton 12 lớp 10x10cm; 1 x Kim 23G; 2 x Que thấm betadine 19cm; 16 x Khăn thấm 30x40cm; 2 x Khay nhựa (20 cm(dài) x 10cm (rộng) x 6cm(cao)); 1 x Khay nhựa (43cm (dài) x 35cm (rộng) x 11cm (cao)); - Đóng gói bằng túi ép Tyvek, tiệt trùng bằng khí EO - Tiêu chuẩn ISO và CE (Châu Âu) | Bộ | 1600
41 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường, có dây nối phụ người lớn | Bộ đo áp lực động mạch xâm lấn 1 đường 2 trong 1 với dây nối phụ, loại cho người lớn - Thông số cảm biến: Bảo vệ quá áp 6464mmHg, thời gian hoạt động: 168 giờ - Dây đo và dây truyền dịch nguyên liệu PVC cao cấp, không DEHP + Dây đo ID=1.6mm,OD=3.2mm, gồm 2 đoạn: đoạn chính, dài 180cm và đoạn dây nối phụ, dài 150cm. Dây chính kèm 2 khóa 4 ngã + Dây truyền dịch ID=2.9mm, OD= 4.1mm, dài 180cm, buồng nhỏ giọt 60mm, màng lọc 15micron. - Độ nhạy: 5,0µ V/V/mmHg ± 1%. Áp suất hoạt động: -30 đến 300 mmHg. Phi tuyến tính và độ trễ: ± 1mmHg. Trở kháng đầu ra: 270-330 ohms, độ trễ tại 0 ≤ 2mmHg/8 giờ - Cung cấp cáp nối tương thích với monitor mà bệnh viện đang sử dụng. - Chứng chỉ 510k (K151040) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | Bộ | 120
Tổng cộng: 41 khoản